## Summary
Function Checklist (v0.1)
프로젝트 (SVN) |  | C1S-210 |  |  |  | 문서번호 | RD-LCF-SDM-2601
버전 |  | v7.2.3 |  |  |  | 작성일 | 2026-01-29
번호 |  | 섹션 |  | 항목수 | Fault | Fault율 | 비고
|  | 영문 | 국문
1 |  | SCREEN | 화면 | 45 | 0 | 0% | -
2 |  | SYSTEM | 시스템 | 95 | 0 | 0% | -
3 |  | MEASUREMENT | 측정 | 172 | 0 | 0% | -
4 |  | OUTPUT | 출력 | 161 | 0 | 0% | -
5 |  | DATA | 데이터 | 41 | 0 | 0% | -
6 |  | Language |  | 45 | 0 | 0% | -
7 |  | PERFORMANCE#1 |  | 4 | 0 | 0% | -
8 |  | PERFORMANCE#2 |  | 4 | 0 | 0% | -
종합 |  |  |  | 563 | 0 | 0% | -
결함 내역
NO | Group | Section | List |  | User Input & Function |  | Standard | Pass / Fail | Check | Critical | Note
|  |  | ENG | KOR
결함 내역 없음
배포 가능 여부
기준 | [7 empty] | 해당 개수 | 배포 여부
1. Critical: High 항목 0개 | [7 empty] | 0개 | 배포 가능
2. Critical: Low 항목 10개 이하 | [7 empty] | 0개

## 1.Screen
Function Checklist (v0.1)
project |  |  | C1S-210 |  |  | doc | RD-LCF-SLM-26-01
Version |  |  | v7.2.3 |  |  | Date | 2026-01-29
NO | Group | Section | List |  | User Input & Function |  | Check | Pass / Fail | Note
|  |  | ENG | KOR
1 | Boot | - | - | - | 전원 인가 시 |  | LCD 백라이트 표시 | Pass | -
2 | [6 empty] | 전원인가와 동시에, "Starting…" 표시, 3초이내 | Pass | -
3 | [6 empty] | FRONT Screen 전환 | Pass | -
4 | - | Front | - | - | 정보 표시 |  | 시간 표시 및 진행 여부 | Pass | -
5 | [6 empty] | 측정치 표시 및 가변 여부 | Pass | -
6 | [6 empty] | 온도 표시 및 가변 여부 | Pass | -
7 |  |  |  |  | Right Key |  | 1회: 실시간 화면 표시여부 | Pass | -
8 | [6 empty] | 2회: 평균 화면 표시여부 | Pass | -
9 | [6 empty] | 3회: 설정 정보 화면 표시 여부 | Pass | -
10 | [6 empty] | 4회: 초기화면 복귀여부 | Pass | -
11 |  |  |  |  | Left Key |  | 1회: 설정 정보 화면 표시 여부 | Pass | -
12 | [6 empty] | 2회: 평균 화면 표시여부 | Pass | -
13 | [6 empty] | 3회: 실시간 화면 표시 여부 | Pass | -
14 | [6 empty] | 4회: 초기화면 복귀여부 | Pass | -
15 |  |  |  |  | Up / Down / Prog / Set (Short Key) |  | 기존 화면 유지 | Pass | -
16 |  |  |  |  | Up / Down / (Long Key) |  |  |  | -
17 |  |  |  |  | Set Key (Long) |  | 데이터 저장 트렌드 화면 표시 여부 | Pass | -
18 |  |  |  |  | Exit Long Key |  | Passcode Screen 진입여부 (Quick) | Pass | -
19 |  |  |  |  | Prog Long Key |  | Passcode Screen 진입여부 (Menu) | Pass | -
20 |  | Information | - | - | 정보 표시 |  | Empty / Dead Zone / (4mA / 20mA) / Echo Amp ASF value / Offset / Test mode / Frequency 표시여부 | Pass | -
21 |  |  |  |  | Up / Down / Prog / Set (Short Key) |  | 기존 화면 유지 | Pass | -
22 |  |  |  |  | Up / Down (Long Key) |  |  | Pass | -
23 |  |  |  |  | Set Ket (Long) |  | 저장 데이터 트렌드 화면 표시 여부 | Pass | -
24 |  |  |  |  | Exit Long Key |  | Passcode Screen 진입여부 (Quick) | Pass | -
25 |  |  |  |  | Prog Long Key |  | Passcode Screen 진입여부 (Menu) | Pass | -
26 |  | Real Screen | - | - | 정보 표시 |  | Empty / 문턱전압 / 상등수 슬러지 / 실기간 트렌드 화면 표시여부 | Pass | -
27 |  |  |  |  | Up / Down / Prog / Set / Exit (Short Key) |  | 기존 화면 유지 | Pass | -
28 |  |  |  |  | Up / Down / Set |  |  |  | -
29 |  |  |  |  | Exit Long Key |  | Passcode Screen 진입여부 (Quick) | Pass | -
30 |  |  |  |  | Prog Long Key |  | Passcode Screen 진입여부 (Menu) | Pass | -
31 |  | Avg. Screen | - | - | 정보 표시 |  | Empty / 문턱전압 / 상등수 슬러지 / 평균 트렌드 화면 표시여부 | Pass | -
32 |  |  |  |  | Up (Short or Long) Key |  | Thr. 값 5[%]씩 증가여부 | Pass | -
33 |  |  |  |  | Down (Short or Long) Key |  | Thr. 값 5[%]씩 감소여부 | Pass | -
34 |  |  |  |  | Prog / Set / Exit (Short) Key |  | 기존 화면 유지 | Pass | -
35 |  |  |  |  | Exit Long Key |  | Passcode Screen 진입여부 (Quick) | Pass | -
36 |  |  |  |  | Set Ket (Long) |  | 저장 데이터 트렌드 화면 표시여부 | Pass | -
37 |  |  |  |  | Prog Long Key |  | Passcode Screen 진입여부 (Menu) | Pass | -
38 |  | Passcode Screen | - | - | Up Short Key |  | 1씩 증가여부 | Pass | -
39 |  |  |  |  | Up Long Key |  | 1씩 증가 5초후 10단위씩 증가 10초후 100단위 증가 15초후 1000단위씩 증가여부 | Pass | -
40 |  |  |  |  | Down Short Key |  | 1씩 감소여부 | Pass | -
41 |  |  |  |  | Down Long Key |  | 1씩 감소 5초후 10단위씩 감소 10초후 100단위 감소 15초후 1000단위씩 감소여부 | Pass | -
42 |  |  |  |  | Exit Key |  | 초기 화면 복귀 여부 | Pass | -
43 |  |  |  |  | 올바른 비밀번호 인가시 (Set key) |  | 메뉴화면 진입 및 항목 표시여부 | Pass | -
44 |  |  |  |  | 올바르지 않은 비밀번호 인가시 (Set Key) |  | 출력화면 정상 여부 및 이전화면 복귀여부 | Pass | -
45 |  |  |  |  | Prog Key |  | 기존 화면 유지 | Pass | -

## 2.SYSTEM
Function Checklist (v0.1)
project |  |  | C1S-210 |  |  | doc | RD-LCF-SLM-26 01
Version |  |  | v7.2.3 |  |  | Date | 2026-01-29
NO | SCREEN | Section | List |  | User Input & Function |  | Check | Pass / Fail | Note
|  |  | ENG | KOR
1 | MENU | - | - | - | Passcode Screen에서 올바른 비밀번호 인가시 |  | 시스템 / 측정 / 출력 / 데이터 항목 출력여부 | Pass | -
2 |  |  |  |  | Up Key |  | 윗항목으로 이동여부 | Pass | -
3 |  |  |  |  | Down Key |  | 아랫 항목으로 이동여부 | Pass | -
4 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
5 |  |  |  |  | 각 항목에서 Set Key 인가시 |  | 각 세부항목 진입여부 | Pass | -
6 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
7 |  | System | - | - | 메뉴>시스템 위치에서 Set Short Key |  | 비밀번호 / 현재시간 / 연어선택 / 버전 v x.x.x 표시여부 | Pass | -
8 |  |  |  |  | Up Key |  | 윗항목으로 이동여부 | Pass | -
9 |  |  |  |  | Down Key |  | 아랫 항목으로 이동여부 | Pass | -
10 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
11 |  |  |  |  | 각 항목에서 Set Key 인가시 |  | 각 세부항목 진입여부 | Pass | -
12 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
13 |  |  | Passcode | 비밀번호 | 메뉴>시스템>비밀번호 항목에서 Set Key 인가시 |  | 비밀번호 설정 화면(New Code) 진입여부 | Pass | -
14 |  |  |  |  | Up Short Key |  | 1씩 증가여부 | Pass | -
15 |  |  |  |  | Up Long Key |  | 1씩 증가 5초후 10단위씩 증가 10초후 100단위 증가 15초후 1000단위씩 증가여부 | Pass | -
16 |  |  |  |  | Down Short Key |  | 1씩 감소여부 | Pass | -
17 |  |  |  |  | Down Long Key |  | 1씩 감소 5초후 10단위씩 감소 10초후 100단위 감소 15초후 1000단위씩 감소여부 | Pass | -
18 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
19 |  |  |  |  | 비밀번호 변경후 Right / Left / Prog Key |  | 변경된 비밀번호 유지 여부 | Pass | -
20 |  |  |  |  | 비밀번호 변경후 Set Key |  | 비밀번호 변경 여부 | Pass | -
21 |  |  |  |  | 비밀번호 변경후 Exit Key |  | 변경 전 비밀번호 유지여부 | Pass | -
22 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
23 |  |  | Time | 현재 시간 | 메뉴>시스템>현재시간 항목에서 Set Key 인가시 |  | Year 20xx 화면 진입여부 | Pass | -
24 |  |  |  |  | Year 창에서 Up Key |  | 1씩 증가여부 | Pass | -
25 |  |  |  |  | Year 창에서 Down Key |  | 1씩 감소여부 | Pass | -
26 |  |  |  |  | Year 창에서 Right / Left / Prog / Exit Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
27 |  |  |  |  | Year 창에서 Set Key |  | 설정된 값으로 변경 및 Date 창 진입여부 | Pass | -
28 |  |  |  |  | Date 창 month 위치에서 Up Key |  | month 값 1씩 증가여부 | Pass | -
29 |  |  |  |  | Date 창 month 위치에서 Down Key |  | month 값 1씩 감소여부 | Pass | -
30 |  |  |  |  | Date 창 month 위치에서 Right / Left / Prog / Exit Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
31 |  |  |  |  | Date 창 month 위치에서 Set Key |  | 설정된 값으로 변경 및 Day칸 이동여부 | Pass | -
32 |  |  |  |  | Date 창 Day 위치에서 Up Key |  | Day 값 1씩 증가여부 | Pass | -
33 |  |  |  |  | Date 창 Day 위치에서 Down Key |  | Day 값 1씩 감소여부 | Pass | -
34 |  |  |  |  | Date 창 Day 위치에서 Right / Left / Prog / Exit Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
35 |  |  |  |  | Date 창 Day 위치에서 Set Key |  | 설정된 값으로 변경 및 Time창 진입여부 | Pass | -
36 |  |  |  |  | Time 창 hour 위치에서 Up Key |  | hour 값 1씩 증가여부 | Pass | -
37 |  |  |  |  | Time 창 hour 위치에서 Down Key |  | hour 값 1씩 감소여부 | Pass | -
38 |  |  |  |  | Time 창 hour 위치에서 Right / Left / Prog / Exit Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
39 |  |  |  |  | Time 창 hour 위치에서 Set Key |  | 설정된 값으로 변경 및 minute칸 이동여부 | Pass | -
40 |  |  |  |  | Time 창 minute 위치에서 Up Key |  | minute 값 1씩 증가여부 | Pass | -
41 |  |  |  |  | Time 창 minute 위치에서 Down Key |  | minute 값 1씩 감소여부 | Pass | -
42 |  |  |  |  | Time 창 minute 위치에서 Right / Left / Prog / Exit Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
43 |  |  |  |  | Time 창 minute 위치에서 Set Key |  | 설정된 값으로 변경여부 | Pass | -
44 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
45 |  |  | Language | 언어선택 | 메뉴>시스템>언어선택 항목에서 Set Key 인가시 |  | 언어변경창 진입여부 | Pass | -
46 |  |  |  |  | Up / Down Key |  | 설정언어 변경여부 | Pass | -
47 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
48 |  |  |  |  | Set Short Key |  | 언어선택 창에 표시된 언어로 변경여부 | Pass | -
49 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
50 |  |  | Version | 버전 | Set Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
51 |  |  | ENGINEER | ENGINEER | 메뉴>시스템 화면에서 Right and Left Long Key |  | ENGINEER 화면 진입여부 | Pass | -
52 |  |  |  |  | Up Key |  | 윗항목으로 이동여부 | Pass | -
53 |  |  |  |  | Down Key |  | 아랫 항목으로 이동여부 | Pass | -
54 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
55 |  |  |  |  | 각 항목에서 Set Key |  | 각 세부항목 진입여부 | Pass | -
56 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
57 |  |  |  |  | ENGINEER>Profile No.에서 Set Short Key |  | 세부항목 진입여부 | Pass | -
58 |  |  |  |  | Up Key |  | 10씩 증가여부 | Pass | -
59 |  |  |  |  | Down Key |  | 10씩 감소여부 | Pass | -
60 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
61 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
62 |  |  |  |  | ENGINEER>Smooth Number에서 Set Short Key |  | 세부항목 진입여부 | Pass | -
63 |  |  |  |  | Up Key |  | 값 증가여부 | Pass | -
64 |  |  |  |  | Down Key |  | 값 감소여부 | Pass | -
65 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
66 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
67 |  |  |  |  | ENGINEER>Smooth Range에서 Set Short Key |  | 세부항목 진입여부 | Pass | -
68 |  |  |  |  | Up Key |  | 값 증가여부 | Pass | -
69 |  |  |  |  | Down Key |  | 값 감소여부 | Pass | -
70 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
71 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
72 |  |  |  |  | ENGINEER>Threshold Range에서 Set Short Key |  | 세부항목 진입여부 | Pass | -
73 |  |  |  |  | Up Key |  | 10씩 증가여부 | Pass | -
74 |  |  |  |  | Down Key |  | 10씩 감소여부 | Pass | -
75 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
76 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
77 |  |  |  |  | ENGINEER>Threshold MIN에서 Set Short Key |  | 세부항목 진입여부 | Pass | -
78 |  |  |  |  | Up Key |  | 1씩 증가 시 0,0094V 증가 여부 | Pass | -
79 |  |  |  |  | Down Key |  | 1씩 증가 시 0,0094V 감소 여부 | Pass | -
80 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
81 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
82 |  |  |  |  | ENGINEER>TVG Custom에서 Set Short Key |  | 세부항목 진입여부 | Pass | -
83 |  |  |  |  | Right Key |  | bar 오른쪽 이동여부 | Pass | -
84 |  |  |  |  | Left Key |  | bar 왼쪽 이동여부 | Pass | -
85 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
86 |  |  |  |  | ENGINEER>TVG Custom화면에서 Left and Right Key |  | Reset Gain창 진입여부 | Pass | -
87 |  |  |  |  | Reset Gain창 진입후 Up Key |  | 값 증가여부 | Pass | -
88 |  |  |  |  | Reset Gain창 진입후 Down Key |  | 값 감소여부 | Pass | -
89 |  |  |  |  | Reset Gain값 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
90 |  |  |  |  | Reset Gain 값 변경후 Set Short Key |  | 변경값 적용 여부 | Pass | -
91 |  |  |  |  | ENGINEER>TVG Custom화면에서 Prog Key |  | Load Curve 창 진입여부 | Pass
92 |  |  |  |  | Load Curve창 진입후 Up Key |  | 값 증가여부 | Pass | -
93 |  |  |  |  | Load Curve창 진입후 Down Key |  | 값 감소여부 | Pass | -
94 |  |  |  |  | Load Curve값 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
95 |  |  |  |  | Load Curve값 변경후 Set Short Key |  | 변경값 적용 여부 | Pass | -

## 3.MEASUREMENT
Function Checklist (v0.1)
project |  |  | C1S-210 |  |  | doc | RD-LCF-SLM-25 01
Version |  |  | v7.2.3 |  |  | Date | 2026-01-29
NO | SCREEN | Section | List |  | User Input & Function |  | Check | Pass / Fail | Note
|  |  | ENG | KOR
1 | MENU | MEASUREMENT | - | - | 메뉴>측정 위치에서 Set Short Key |  | 측정 #1/3 측정단위 / (슬러지/상등수) / 측정범위 / 불감대 TVG 선택 / 수신감도 / Frequency 측정 #2/3 측정주기 / 미세조정 / 평균보정 / 문턱전압 ASF 설정 / 윈도우 리셋 시간 / 윈도우 범위 측정 #3/3 세척주기 / 세척시간 / 측정초기화 / 공장초기화 데모 모드 화면 진입 여부 | Pass | -
2 |  |  |  |  | Up Key |  | 윗항목으로 이동여부 | Pass | -
3 |  |  |  |  | Down Key |  | 아랫 항목으로 이동여부 | Pass | -
4 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
5 |  |  |  |  | 각 항목에서 Set Key |  | 각 세부항목 진입여부 | Pass | -
6 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
7 |  |  | Display Unit | 측정단위 | 메뉴>측정>측정단위에서 Set Key |  | 단위 설정창 진입여부 | Pass | -
8 |  |  |  |  | Up / Down Key |  | 설정 단위 변경여부 | Pass | -
9 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
10 |  |  |  |  | Set Short Key |  | 단위 창에 표시된 단위로 변경여부 | Pass | -
11 |  |  |  |  | Exit Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
12 |  |  | Operation | 슬러지/상등수 | 메뉴>측정>슬러지/상등수에서 Set Key |  | 설정창 진입여부 | Pass | -
13 |  |  |  |  | Up / Down Key |  | 설정 변경여부 | Pass | -
14 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
15 |  |  |  |  | Set Short Key |  | 설정창에 표시된 설정으로 변경여부 | Pass | -
16 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
17 |  |  | Empty | 측정범위 | 메뉴>측정>측정범위에서 Set Key |  | 설정창 진입여부 | Pass | -
18 |  |  |  |  | Up Short Key |  | Empty값 0.01[m] 씩 증가여부 | Pass | -
19 |  |  |  |  | Up Long Key |  | Empty값 0.01[m]씩 증가 5초후 0.1[m]씩 증가 10초후 1[m]씩 증가여부 | Pass | -
20 |  |  |  |  | Down Short Key |  | Empty값 0.01[m] 씩 감소여부 | Pass | -
21 |  |  |  |  | Down Long Key |  | Empty값 0.01[m]씩 감소 5초후 0.1[m]씩 감소 10초후 1[m]씩 감소여부 | Pass | -
22 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
23 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
24 |  |  |  |  | Empty변경후 Set Short Key |  | change mA? 창 표시여부 | Pass | -
25 |  |  |  |  | change mA창에서 Up / Down / Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
26 |  |  |  |  | change mA창에서 Set Short Key |  | 전류값 변경여부 | Pass | -
27 |  |  |  |  | change mA창에서 Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
28 |  |  | Dead Zone | 불감대 | 메뉴>측정>불감대에서 Set Key |  | 불감대 화면 진입여부 | Pass | -
29 |  |  |  |  | Up Short Key |  | Dead Zone값 0.01[m] 씩 증가여부 | Pass | -
30 |  |  |  |  | Up Long Key |  | Dead Zone값 0.01[m]씩 증가 5초후 0.1[m]씩 증가 10초후 1[m]씩 증가여부 | Pass | -
31 |  |  |  |  | Down Short Key |  | Dead Zone값 0.01[m] 씩 감소여부 | Pass | -
32 |  |  |  |  | Down Long Key |  | Dead Zone값 0.01[m]씩 감소 5초후 0.1[m]씩 감소 10초후 1[m]씩 감소여부 | Pass | -
33 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
34 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
35 |  |  |  |  | 불감대 값 변경후 Right / Left / Prog Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
36 |  |  |  |  | 불감대 값 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
37 |  |  |  |  | 불감대 값 변경후 Set Short Key |  | 변경값 적용 여부 | Pass | -
38 |  |  | Echo AMP | 수신감도 | 메뉴>측정>수신감도에서 Set Key |  | 수신감도 화면 진입여부 | Pass | -
39 |  |  |  |  | Up Key |  | Echo AMP 값 1씩 증가여부 | Pass | -
40 |  |  |  |  | Down Key |  | Echo AMP 값 1씩 감소여부 | Pass | -
41 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
42 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
43 |  |  |  |  | Echo AMP 값 변경후 Right / Left / Prog Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
44 |  |  |  |  | Echo AMP 값 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
45 |  |  |  |  | Echo AMP 값 변경후 Set Short Key |  | 변경값 적용 여부 | Pass | -
46 |  |  | Frequency | Frequency | 메뉴>측정>Frequency에서 Set Key |  | 주파수 화면 진입여부 | Pass | -
47 |  |  |  |  | Up Key |  | 주파수값 130K>160K>270K>380K 변경여부 | Pass | -
48 |  |  |  |  | Down Key |  | 주파수값 380K>270K>160K>130K 변경여부 | Pass | -
49 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
50 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
51 |  |  |  |  | 주파수 값 변경후 Right / Left / Prog Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
52 |  |  |  |  | 주파수 값 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
53 |  |  |  |  | 주파수 값 변경후 Set Short Key |  | 변경값 적용 여부 | Pass | -
54 |  |  | Measure Cycle | 측정주기 | 메뉴>측정>측정주기에서 Set Key |  | Interval(sec)창 진입여부 | Pass | -
55 |  |  |  |  | Up Short Key |  | Interval 1[초] 씩 증가여부 | Pass | -
56 |  |  |  |  | Up Long Key |  | Interval 1[초]씩 증가 5초후 10[초]씩 증가여부 | Pass | -
57 |  |  |  |  | Down Short Key |  | Interval 1[초] 씩 감소여부 | Pass | -
58 |  |  |  |  | Down Long Key |  | Interval 1[초]씩 증가 5초후 10[초]씩 감소여부 | Pass | -
59 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
60 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
61 |  |  |  |  | Interval 값 변경후 Right / Left / Prog Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
62 |  |  |  |  | Interval 값 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
63 |  |  |  |  | Interval 값 변경후 Set Short Key |  | 변경값 적용 여부 | Pass | -
64 |  |  | Offset | 미세조정 | 메뉴>측정>미세조정에서 Set Key |  | Offset창 진입여부 | Pass | -
65 |  |  |  |  | Up Short Key |  | Offset값 0.01[m] 씩 증가여부 | Pass | -
66 |  |  |  |  | Up Long Key |  | Offset값 0.01[m]씩 증가 5초후 0.1[m]씩 증가 10초후 1[m]씩 증가여부 | Pass | -
67 |  |  |  |  | Down Short Key |  | Offset값 0.01[m] 씩 감소여부 | Pass | -
68 |  |  |  |  | Down Long Key |  | Offset값 0.01[m]씩 감소 5초후 0.1[m]씩 감소 10초후 1[m]씩 감소여부 | Pass | -
69 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
70 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
71 |  |  |  |  | Offset 값 변경후 Right / Left / Prog Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
72 |  |  |  |  | Offset 값 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
73 |  |  |  |  | Offset 값 변경후 Set Short Key |  | 변경값 적용 여부 | Pass | -
74 |  |  | Damping | 댐핑 | 메뉴>측정>평균보정에서 Set Key |  | Count창 진입여부 | Pass | -
75 |  |  |  |  | Up Key |  | 윗항목으로 이동여부 | Pass | -
76 |  |  |  |  | Down Key |  | 아랫 항목으로 이동여부 | Pass | -
77 |  |  |  |  | Count창에서 Up Key |  | Count값 1>10>20>40>100>200>600>1200 변경여부 | Pass | -
78 |  |  |  |  | Count창에서 Down Key |  | Count값 1200>600>200>100>40>20>10>1 변경여부 | Pass | -
79 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
80 |  |  |  |  | Count 값 변경후 Right / Left / Prog Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
81 |  |  |  |  | Count 값 변경후 Right / Left / Prog Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
82 |  |  |  |  | Count 값 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
83 |  |  |  |  | Count 값 변경후 Set Short Key |  | 변경값 적용 여부 | Pass | -
84 |  |  | Threshold | 문턱전압 | 메뉴>측정>문턱전압에서 Set Key |  | Mode창 진입여부 | Pass | -
85 |  |  |  |  | Up / Down Key |  | 모드 변경여부 | Pass | -
86 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
87 |  |  |  |  | Mode창에서 Auto항목에서 Set Short Key |  | Auto 세부항목 진입여부 | Pass | -
88 |  |  |  |  | Mode창에서 Auto항목에서 Up Key |  | Auto값 5[%]씩 증가여부 | Pass | -
89 |  |  |  |  | Mode창에서 Auto항목에서 Down Key |  | Auto값 5[%]씩 감소여부 | Pass | -
90 |  |  |  |  | Mode창에서 Auto항목에서 Auto 값 변경후 Right / Left / Prog Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
91 |  |  |  |  | Mode창에서 Auto항목에서 Auto 값 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
92 |  |  |  |  | Mode창에서 Auto항목에서 Auto 값 변경후 Set Short Key |  | 변경값 적용 여부 | Pass | -
93 |  |  |  |  | Mode창에서 Manual항목에서 Set Short Key |  | Manual 세부항목 진입여부 | Pass | -
94 |  |  |  |  | Mode창에서 Manual항목에서 Up Key |  | Manual값 0.2[V]씩 증가여부 | Pass | -
95 |  |  |  |  | Mode창에서 Manual항목에서 Down Key |  | Manual값 0.2[V]씩 감소여부 | Pass | -
96 |  |  |  |  | Mode창에서 Manual항목에서 [v]값 변경후 Right / Left / Prog Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
97 |  |  |  |  | Mode창에서 Manual항목에서 [v]값 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
98 |  |  |  |  | Mode창에서 Manual항목에서 [v]값 변경후 Set Short Key |  | 변경값 적용 여부 | Pass | -
99 |  |  | ASF Value | ASF 설정 | 메뉴>측정>ASF 설정에서 Set Key |  | ASF 화면 진입여부 | Pass | -
100 |  |  |  |  | Right / Left Key |  | 선택된 bar 이동여부 | Pass | -
101 |  |  |  |  | Up / Down / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
102 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
103 |  |  |  |  | ASF 설정화면에서 bar 위치 변경후 변경후 Up / Down / Prog Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
104 |  |  |  |  | ASF 설정화면에서 bar 위치 변경후 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
105 |  |  |  |  | ASF 설정화면에서 bar 위치 변경후 변경후 Set Short Key |  | SetValue창 진입여부 | Pass | -
106 |  |  |  |  | ASF 설정화면에서 bar 위치 변경후 변경후 Set Short Key |  | 변경된 bar위치 적용여부 | Pass | -
107 |  |  |  |  | SetValue창 진입후 Up Short Key |  | SetValue값 1씩 증가여부 | Pass | -
108 |  |  |  |  | SetValue창 진입후 Up Long Key |  | SetValue값 1씩 증가 5초후 10씩 증가 10초후 100씩증가 15초후 1000씩 증가여부 | Pass | -
109 |  |  |  |  | SetValue창 진입후 Down Short Key |  | SetValue값 1씩 증가여부 | Pass | -
110 |  |  |  |  | SetValue창 진입후 Down Long Key |  | SetValue값 1씩 증가 5초후 10씩 증가 10초후 100씩증가 15초후 1000씩 증가여부 | Pass | -
111 |  |  |  |  | SetValue창 진입후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
112 |  |  |  |  | SetValue창 진입후 Set Short Key |  | 변경값 적용 여부 | Pass | -
113 |  |  |  |  | SetValue 값 변경후 Right / Left / Prog Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
114 |  |  |  |  | SetValue 값 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
115 |  |  |  |  | SetValue 값 변경후 Set Short Key |  | 변경값 적용 여부 | Pass | -
116 |  |  | Window Reset Time | 윈도우 리셋 시간 | 메뉴>측정>윈도우 리셋시간에서 Set Key |  | Time창 진입여부 | Pass | -
117 |  |  |  |  | Up Short Key |  | Time값 10씩 증가여부 | Pass | -
118 |  |  |  |  | Up Long Key |  | Time값 10씩 증가 5초후 100초씩 증가여부 | Pass | -
119 |  |  |  |  | Down Short Key |  | Time값 10씩 감소여부 | Pass | -
120 |  |  |  |  | Down Long Key |  | Time값 10씩 감소 5초후 100초씩 감소여부 | Pass | -
121 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
122 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
123 |  |  |  |  | Time 값 변경후 Right / Left / Prog Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
124 |  |  |  |  | Time 값 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
125 |  |  |  |  | Time 값 변경후 Set Short Key |  | 변경값 적용 여부 | Pass | -
126 |  |  | Window Range | 윈도우 범위 | 메뉴>측정>윈도우 범위에서 Set Key |  | Range창 진입여부 | Pass | -
127 |  |  |  |  | Up Key |  | Range값 10[cm]씩 증가여부 | Pass | -
128 |  |  |  |  | Down Key |  | Range값 10[cm]씩 감소여부 | Pass | -
129 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
130 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
131 |  |  |  |  | Range 값 변경후 Right / Left / Prog Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
132 |  |  |  |  | Range 값 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
133 |  |  |  |  | Range 값 변경후 Set Short Key |  | 변경값 적용 여부 | Pass | -
134 |  |  | Clean Interval | 세척주기 | 메뉴>측정>세척주기에서 Set Key |  | 설정창 진입여부 | Pass | -
135 |  |  |  |  | Up Key |  | Time값 10초/60초씩 증가여부 | Pass | -
136 |  |  |  |  | Down Key |  | Time값 10초/60초씩 감소여부 | Pass | -
137 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
138 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
139 |  |  |  |  | Time 값 변경후 Right / Left / Prog Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
140 |  |  |  |  | Time 값 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
141 |  |  |  |  | Time 값 변경후 Set Short Key |  | 변경값 적용 여부 | Pass | -
142 |  |  | Clean Term | 세척시간 | 메뉴>측정>세척시간에서 Set Key |  | Time창 진입여부 | Pass | -
143 |  |  |  |  | Up Short Key |  | Time값 1초씩 증가여부 | Pass | -
144 |  |  |  |  | Up Long Key |  | Time값 1초씩 증가 5초후 10초씩 증가여부 | Pass | -
145 |  |  |  |  | Down Short Key |  | Time값 1초씩 감소여부 | Pass | -
146 |  |  |  |  | Down Long Key |  | Time값 1초씩 감소 5초후 10초씩 감소여부 | Pass | -
147 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
148 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
149 |  |  |  |  | Time 값 변경후 Right / Left / Prog Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
150 |  |  |  |  | Time 값 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
151 |  |  |  |  | Time 값 변경후 Set Short Key |  | 변경값 적용 여부 | Pass | -
152 |  |  | Measure Reset | 측정초기화 | 메뉴>측정>측정초기화에서 Set Key |  | 측정초기화창 진입여부 | Pass | -
153 |  |  |  |  | Up / Down Key |  | YES<>NO 변경여부 | Pass | -
154 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
155 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
156 |  |  |  |  | Reset창 NO상태일시 Right / Left / Prog Key |  | 현재상태 유지 여부 | Pass | -
157 |  |  |  |  | Reset창 NO상태일시 Set Short Key |  | 설정된 보정값 유지 여부 | Pass | -
158 |  |  |  |  | Reset창 YSE상태일시 Right / Left / Prog Key |  | 현재상태 유지 여부 | Pass | -
159 |  |  |  |  | Reset창 YES상태일시 Set Short Key |  | 설정된 보정값 초기화 여부 | Pass | -
160 |  |  | Factory Reset | 공장초기화 | 메뉴>측정>공장초기화에서 Set Key |  | 공장초기화화면 진입여부 | Pass | -
161 |  |  |  |  | Up / Down / Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
162 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
163 |  |  |  |  | 공장초기화창에서 Set Short Key |  | 공장초기화 여부 | Pass | -
164 |  |  |  |  | 공장초기화창에서 Exit short Key |  | 설정값 유지 여부 | Pass | -
165 |  |  | Test Mode | 테스트 모드 | 메뉴>측정>데모 모드에서 Set Key |  | 데모 모드창 진입여부 | Pass | -
166 |  |  |  |  | Up / Down Key |  | YES<>NO 변경여부 | Pass | -
167 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
168 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
169 |  |  |  |  | Enable창 NO상태일시 Right / Left / Prog Key |  | 현재상태 유지 여부 | Pass | -
170 |  |  |  |  | Enable창 NO상태일시 Set Short Key |  | 설정된 보정값 유지 여부 | Pass | -
171 |  |  |  |  | Enable창 YSE상태일시 Right / Left / Prog Key |  | 현재상태 유지 여부 | Pass | -
172 |  |  |  |  | Enable창 YES상태일시 Set Short Key |  | 데모 모드 실행 여부 | Pass | -

## 4.OUTPUT
Function Checklist (v0.1)
project |  |  | C1S-210 |  |  | doc | RD-LCF-SLM-26 01
Version |  |  | v7.2.3 |  |  | Date | 2026-01-29
NO | SCREEN | Section | List |  | User Input & Function |  | Check | Pass / Fail | Note
|  |  | ENG | KOR
1 | Menu | Output | - | - | 메뉴>출력 위치에서 Set Short Key |  | 출력 #1/2 4mA 설정 / 20mA 설정 / 12mA 트림 / 20mA 트림 출력 4mA / 에러지연시간 / 에러출력 출력 #2/2 R1 접점닫힘 / R1 접점 열림 / 릴레이 테스트 항목 출력여부 | Pass | -
2 |  |  |  |  | Up Key |  | 윗항목으로 이동여부 | Pass | -
3 |  |  |  |  | Down Key |  | 아랫 항목으로 이동여부 | Pass | -
4 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
5 |  |  |  |  | 각 항목에서 Set Key |  | 각 세부항목 진입여부 | Pass | -
6 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
7 |  |  | Set 4mA | 4mA 설정 | 메뉴>출력>4mA 설정에서 Set Key |  | Level설정창 진입여부 | Pass | -
8 |  |  |  |  | Up Short Key |  | Level값 0.01[m] 씩 증가여부 | Pass | -
9 |  |  |  |  | Up Long Key |  | Level값 0.01[m]씩 증가 5초후 0.1[m]씩 증가 10초후 1[m]씩 증가여부 | Pass | -
10 |  |  |  |  | Down Short Key |  | Level값 0.01[m] 씩 감소여부 | Pass | -
11 |  |  |  |  | Down Long Key |  | Level값 0.01[m]씩 감소 5초후 0.1[m]씩 감소 10초후 1[m]씩 감소여부 | Pass | -
12 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
13 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
14 |  |  |  |  | Level값 변경후 Right / Left / Prog Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
15 |  |  |  |  | Level값 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
16 |  |  |  |  | Level값 변경후 Set Short Key |  | 변경값 적용 여부 | Pass | -
17 |  |  | Set 20mA | 20mA 설정 | 메뉴>출력>20mA 설정에서 Set Key |  | Level설정창 진입여부 | Pass | -
18 |  |  |  |  | Up Short Key |  | Level값 0.01[m] 씩 증가여부 | Pass | -
19 |  |  |  |  | Up Long Key |  | Level값 0.01[m]씩 증가 5초후 0.1[m]씩 증가 10초후 1[m]씩 증가여부 | Pass | -
20 |  |  |  |  | Down Short Key |  | Level값 0.01[m] 씩 감소여부 | Pass | -
21 |  |  |  |  | Down Long Key |  | Level값 0.01[m]씩 감소 5초후 0.1[m]씩 감소 10초후 1[m]씩 감소여부 | Pass | -
22 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
23 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
24 |  |  |  |  | Level값 변경후 Right / Left / Prog Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
25 |  |  |  |  | Level값 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
26 |  |  |  |  | Level값 변경후 Set Short Key |  | 변경값 적용 여부 | Pass | -
27 |  |  | Trim 12mA | 트림12mA 설정 | 메뉴>출력>트림12mA 설정에서 Set Key |  | Trim설정창 진입여부 | Pass | -
28 |  |  |  |  | Up Short Key |  | Trim값 1 씩 증가여부 | Pass | -
29 |  |  |  |  | Up Long Key |  | Trim값 1씩 증가 5초후 10씩 증가여부 | Pass | -
30 |  |  |  |  | Down Short Key |  | Trim값 1 씩 감소여부 | Pass | -
31 |  |  |  |  | Down Long Key |  | Trim값 1씩 감소 5초후 10씩 감소여부 | Pass | -
32 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
33 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
34 |  |  |  |  | Trim값 변경후 Right / Left / Prog Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
35 |  |  |  |  | Trim값 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
36 |  |  |  |  | Trim값 변경후 Set Short Key |  | 변경값 적용 여부 | Pass | -
37 |  |  | Trim 20mA | 트림20mA 설정 | 메뉴>출력>트림20mA 설정에서 Set Key |  | Trim설정창 진입여부 | Pass | -
38 |  |  |  |  | Up Short Key |  | Trim값 1 씩 증가여부 | Pass | -
39 |  |  |  |  | Up Long Key |  | Trim값 1씩 증가 5초후 10씩 증가여부 | Pass | -
40 |  |  |  |  | Down Short Key |  | Trim값 1 씩 감소여부 | Pass | -
41 |  |  |  |  | Down Long Key |  | Trim값 1씩 감소 5초후 10씩 감소여부 | Pass | -
42 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
43 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
44 |  |  |  |  | Trim값 변경후 Right / Left / Prog Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
45 |  |  |  |  | Trim값 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
46 |  |  |  |  | Trim값 변경후 Set Short Key |  | 변경값 적용 여부 | Pass | -
47 |  |  | Output 4mA | 출력4mA | 메뉴>출력>출력4mA 설정에서 Set Key |  | 4mA...창 진입여부 | Pass | -
48 |  |  |  |  | Up / Down / Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
49 |  |  |  |  | Set / Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
50 |  |  |  |  | Right and Left Long Key |  | FACTORY화면 진입여부 | Pass | -
51 |  |  | FACTORY | FACTORY | FACTORY화면 진입 후 |  | DAC 4mA / DAC 20mA / Max. Distance 항목 출력여부 | Pass | -
52 |  |  |  |  | Up Key |  | 윗항목으로 이동여부 | Pass | -
53 |  |  |  |  | Down Key |  | 아랫 항목으로 이동여부 | Pass | -
54 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
55 |  |  |  |  | 각 항목에서 Set Key |  | 각 세부항목 진입여부 | Pass | -
56 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
57 |  |  |  |  | DAC 4mA에서 Set Short Key |  | DAC창 진입여부 | Pass | -
58 |  |  |  |  | Up Short Key |  | DAC값 1 씩 증가여부 | Pass | -
59 |  |  |  |  | Up Long Key |  | DAC값 1씩 증가 5초후 10씩 증가 10초후 100씩 증가 15초후 1000씩 증가여부 | Pass | -
60 |  |  |  |  | Down Short Key |  | DAC값 1 씩 감소여부 | Pass | -
61 |  |  |  |  | Down Long Key |  | DAC값 1씩 감소 5초후 10씩 감소 10초후 100씩 감소 15초후 1000씩 감소여부 | Pass | -
62 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
63 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
64 |  |  |  |  | DAC 20mA에서 Set Short Key |  | DAC창 진입여부 | Pass | -
65 |  |  |  |  | Up Short Key |  | DAC값 1 씩 증가여부 | Pass | -
66 |  |  |  |  | Up Long Key |  | DAC값 1씩 증가 5초후 10씩 증가 10초후 100씩 증가 15초후 1000씩 증가여부 | Pass | -
67 |  |  |  |  | Down Short Key |  | DAC값 1 씩 감소여부 | Pass | -
68 |  |  |  |  | Down Long Key |  | DAC값 1씩 감소 5초후 10씩 감소 10초후 100씩 감소 15초후 1000씩 감소여부 | Pass | -
69 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
70 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
71 |  |  |  |  | Max. Distance에서 Set Short Key |  | Distance창 진입여부 | Pass | -
72 |  |  |  |  | Max. Distance에서 Set Short Key |  | 10[m]<>20[m] 변경여부 | Pass | -
73 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
74 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
75 |  |  |  |  | Max. Distance 값 변경후 Right / Left / Prog Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
76 |  |  |  |  | Max. Distance 값 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
77 |  |  |  |  | Max. Distance 값 변경후 Set Short Key |  | 변경값 적용 여부 | Pass | -
78 |  |  | Error Delay | 에러지연시간 | 메뉴>출력>에러지연시간에서 Set Key |  | Time설정창 진입여부 | Pass | -
79 |  |  |  |  | Up Short Key |  | Time값 10씩 증가여부 | Pass | -
80 |  |  |  |  | Up Long Key |  | Time값 10씩 증가 5초후 100씩 증가여부 | Pass | -
81 |  |  |  |  | Down Short Key |  | Time값 10씩 감소여부 | Pass | -
82 |  |  |  |  | Down Long Key |  | Time값 10씩 감소 5초후 100씩 감소여부 | Pass | -
83 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
84 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
85 |  |  |  |  | Time값 변경후 Right / Left / Prog Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
86 |  |  |  |  | Time값 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
87 |  |  |  |  | Time값 변경후 Set Short Key |  | 변경값 적용 여부 | Pass | -
88 |  |  | Error Output | 에러출력 | 메뉴>출력>에러출력에서 Set Key |  | Current창 진입여부 | Pass | -
89 |  |  |  |  | Up / Down Key |  | HOLD / 3.8mA / 21.0mA 변경여부 | Pass | -
90 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
91 |  |  |  |  | Current값 변경후 Right / Left / Prog Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
92 |  |  |  |  | Current값 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
93 |  |  |  |  | Current값 변경후 Set Short Key |  | 변경값 적용 여부 | Pass | -
94 |  |  | R1 Act | R1 접점닫힘 | 메뉴>출력>R1 접점닫힘에서 Set Key |  | Level설정창 진입여부 | Pass | -
95 |  |  |  |  | Up Short Key |  | Level값 0.01[m]씩 증가여부 | Pass | -
96 |  |  |  |  | Up Long Key |  | Level값 0.01[m]씩 증가 5초후 0.1[m]씩 증가 10초후 1[m]씩 증가여부 | Pass | -
97 |  |  |  |  | Down Short Key |  | Level값 0.01[m]씩 감소여부 | Pass | -
98 |  |  |  |  | Down Long Key |  | Level값 0.01[m]씩 감소 5초후 0.1[m]씩 감소 10초후 1[m]씩 감소여부 | Pass | -
99 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
100 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
101 |  |  |  |  | Level값 변경후 Right / Left / Prog Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
102 |  |  |  |  | Level값 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
103 |  |  |  |  | Level값 변경후 Set Short Key |  | 변경값 적용 여부 | Pass | -
104 |  |  | R1 Stop | R1 접점열림 | 메뉴>출력>R1 접점열림에서 Set Key |  | Level설정창 진입여부 | Pass | -
105 |  |  |  |  | Up Short Key |  | Level값 0.01[m]씩 증가여부 | Pass | -
106 |  |  |  |  | Up Long Key |  | Level값 0.01[m]씩 증가 5초후 0.1[m]씩 증가 10초후 1[m]씩 증가여부 | Pass | -
107 |  |  |  |  | Down Short Key |  | Level값 0.01[m]씩 감소여부 | Pass | -
108 |  |  |  |  | Down Long Key |  | Level값 0.01[m]씩 감소 5초후 0.1[m]씩 감소 10초후 1[m]씩 감소여부 | Pass | -
109 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
110 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
111 |  |  |  |  | Level값 변경후 Right / Left / Prog Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
112 |  |  |  |  | Level값 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
113 |  |  |  |  | Level값 변경후 Set Short Key |  | 변경값 적용 여부 | Pass | -
114 |  |  | R2 Act | R2 접점닫힘 | 메뉴>출력>R2 접점닫힘에서 Set Key |  | Level설정창 진입여부 | Pass | -
115 |  |  |  |  | Up Short Key |  | Level값 0.01[m]씩 증가여부 | Pass | -
116 |  |  |  |  | Up Long Key |  | Level값 0.01[m]씩 증가 5초후 0.1[m]씩 증가 10초후 1[m]씩 증가여부 | Pass | -
117 |  |  |  |  | Down Short Key |  | Level값 0.01[m]씩 감소여부 | Pass | -
118 |  |  |  |  | Down Long Key |  | Level값 0.01[m]씩 감소 5초후 0.1[m]씩 감소 10초후 1[m]씩 감소여부 | Pass | -
119 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
120 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
121 |  |  |  |  | Level값 변경후 Right / Left / Prog Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
122 |  |  |  |  | Level값 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
123 |  |  |  |  | Level값 변경후 Set Short Key |  | 변경값 적용 여부 | Pass | -
124 |  |  | R2 Stop | R2 접점열림 | 메뉴>출력>R2 접점열림에서 Set Key |  | Menu Tree와 일치 여부 (Default,Max,Min) | Pass | -
125 |  |  |  |  | Up Short Key |  | Level값 0.01[m]씩 증가여부 | Pass | -
126 |  |  |  |  | Up Long Key |  | Level값 0.01[m]씩 증가 5초후 0.1[m]씩 증가 10초후 1[m]씩 증가여부 | Pass | -
127 |  |  |  |  | Down Short Key |  | Level값 0.01[m]씩 감소여부 | Pass | -
128 |  |  |  |  | Down Long Key |  | Level값 0.01[m]씩 감소 5초후 0.1[m]씩 감소 10초후 1[m]씩 감소여부 | Pass | -
129 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
130 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
131 |  |  |  |  | Level값 변경후 Right / Left / Prog Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
132 |  |  |  |  | Level값 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
133 |  |  |  |  | Level값 변경후 Set Short Key |  | 변경값 적용 여부 | Pass | -
134 |  |  | Relay Test | 릴레이 점검 | 메뉴>출력>릴레이 점검에서 Set Key |  | Level설정창 진입여부 | Pass | -
135 |  |  |  |  | Up Short Key |  | Level값 0.01[m]씩 증가여부 | Pass | -
136 |  |  |  |  | Up Long Key |  | Level값 0.01[m]씩 증가 5초후 0.1[m]씩 증가 10초후 1[m]씩 증가여부 | Pass | -
137 |  |  |  |  | Down Short Key |  | Level값 0.01[m]씩 감소여부 | Pass | -
138 |  |  |  |  | Down Long Key |  | Level값 0.01[m]씩 감소 5초후 0.1[m]씩 감소 10초후 1[m]씩 감소여부 | Pass | -
139 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
140 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
141 |  |  |  |  | Level값 변경후 Right / Left / Prog Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
142 |  |  |  |  | Level값 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
143 |  |  |  |  | Level값 변경후 Set Short Key |  | 변경값 적용 여부 | Pass | -
144 |  |  | Protocol | 통신 | 메뉴>출력>통신에서 Set Key |  | Type창 진입여부 | Pass | -
145 |  |  |  |  | Up / Down Key |  | Standard / Modbus / RF 변경여부 | Pass | -
146 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
147 |  |  |  |  | Type값 Standard 변경후 Right / Left / Prog Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
148 |  |  |  |  | Type값 Standard 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
149 |  |  |  |  | Type값 Standard 변경후 Set Short Key |  | 변경값 적용 여부 | Pass | -
150 |  |  |  |  | Type값 Modbus 변경후 Right / Left / Prog Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
151 |  |  |  |  | Type값 Modbus 변경후 Set Short Key |  | Address창 진입여부 | Pass | -
152 |  |  |  |  | Address창 진입후 Up Short Key |  | Address값 1씩 증가여부 | Pass | -
153 |  |  |  |  | Address창 진입후 Up Long Key |  | Addressd값 1씩 증가 5초후 10씩 증가 10초후 100씩 증가여부 | Pass | -
154 |  |  |  |  | Address창 진입후 Down Short Key |  | Address값 1씩 감소여부 | Pass | -
155 |  |  |  |  | Address창 진입후 Down Long Key |  | Addressd값 1씩 감소 5초후 10씩 감소 10초후 100씩 감소여부 | Pass | -
156 |  |  |  |  | Address창 진입후 Set Short Key |  | Baud창 진입여부 | Pass | -
157 |  |  |  |  | Up / Down Key |  | Baud값 4800 / 9600 / 19200 변경여부 | Pass | -
158 |  |  |  |  | Type값 RF일때 Set Short Key |  | RF CH.창 진입여부 | Pass | -
159 |  |  |  |  | Up Key |  | 채널 1>2>3>4 순으로 변경여부 | Pass | -
160 |  |  |  |  | Down Key |  | 채널 4>3>2>1 순으로 변경여부 | Pass | -
161 |  |  |  |  | Right / Left / Prog Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -

## 5.DATA
Function Checklist (v0.1)
project |  |  | C1S-210 |  |  | doc | RD-LCF-SLM-26 01
Version |  |  | v7.2.3 |  |  | Date | 2026-01-29
NO | SCREEN | Section | List |  | User Input & Function |  | Check | Pass / Fail | Note
|  |  | ENG | KOR
1 | MENU | Data | - | - | 메뉴>진입 위치에서 Set Short Key |  | 저장 / 다운로드 / 삭제 / 저장주기 / 화면주기 항목 출력여부 | Pass | -
2 |  |  |  |  | Up (Short or Long) Key |  | 윗항목으로 이동여부 | Pass | -
3 |  |  |  |  | Down (Short or Long) Key |  | 아랫 항목으로 이동여부 | Pass | -
4 |  |  |  |  | Right / Left / Prog (Short or Long) Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
5 |  |  |  |  | 각 항목에서 Set Key |  | 각 세부항목 진입여부 | Pass | -
6 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
7 |  |  | Save | 저장 | 메뉴>데이터>저장 위치에서 Set Short Key |  | Enable? 창 진입여부 | Pass | -
8 |  |  |  |  | Up / Down (Short or Long) Key |  | YES<>NO 변경여부 | Pass | -
9 |  |  |  |  | Right / Left / Prog (Short or Long) Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
10 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
11 |  |  |  |  | 저장여부 변경후 Right / Left / Prog (Short or Long) Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
12 |  |  |  |  | 저장여부 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
13 |  |  |  |  | 저장여부 변경후 Set Short Key |  | 저장 적용 여부 | Pass | -
14 |  |  | Download | 다운로드 | 메뉴>데이터>다운로드 위치에서 Set Short Key |  | Download? 창 진입여부 | Pass | -
15 |  |  |  |  | Up / Down (Short or Long) Key |  | YES<>NO 변경여부 | Pass | -
16 |  |  |  |  | Right / Left / Prog (Short or Long) Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
17 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
18 |  |  |  |  | 다운로드여부 변경후 Right / Left / Prog (Short or Long) Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
19 |  |  |  |  | 다운로드여부 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
20 |  |  |  |  | 다운로드여부 변경후 Set Short Key |  | 다운로드 여부 | Pass | -
21 |  |  | Delete | 삭제 | 메뉴>데이터>삭제 위치에서 Set Short Key |  | Delete? 창 진입여부 | Pass | -
22 |  |  |  |  | Up / Down (Short or Long) Key |  | YES<>NO 변경여부 | Pass | -
23 |  |  |  |  | Right / Left / Prog (Short or Long) Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
24 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
25 |  |  |  |  | 삭제여부 변경후 Right / Left / Prog (Short or Long) Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
26 |  |  |  |  | 삭제여부 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
27 |  |  |  |  | 삭제여부 변경후 Set Short Key |  | 삭제 적용 여부 | Pass | -
28 |  |  | Save Interval | 저장주기 | 메뉴>데이터>저장주기 위치에서 Set Short Key |  | 설정창 진입여부 | Pass | -
29 |  |  |  |  | Up / Down (Short or Long) Key |  | Time값 1 / 10 / 60 변경여부 | Pass | -
30 |  |  |  |  | Right / Left / Prog (Short or Long) Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
31 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
32 |  |  |  |  | 저장주기 변경후 Right / Left / Prog (Short or Long) Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
33 |  |  |  |  | 저장주기 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
34 |  |  |  |  | 저장주기 변경후 Set Short Key |  | 저장주기 적용 여부 | Pass | -
35 |  |  | Display Term | 화면주기 | 메뉴>데이터>화면주기 위치에서 Set Short Key |  | 설정창 진입여부 | Pass | -
36 |  |  |  |  | Up / Down (Short or Long) Key |  | 저장 주기가 1분일 경우 12시간,24시간 10분일 경우 1일,7일 / 60분일 경우 14일, 30일 변경여부 | Pass | -
37 |  |  |  |  | Right / Left / Prog (Short or Long) Key |  | 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
38 |  |  |  |  | Exit Short Key |  | 이전화면 진입여부 | Pass | -
39 |  |  |  |  | 화면주기 변경후 Right / Left / Prog (Short or Long) Key |  | 변경값 및 기존 화면 유지 여부 | Pass | -
40 |  |  |  |  | 화면주기 변경후 Exit Short Key |  | 이전화면 진입 및 변경 이전값 유지 여부 | Pass | -
41 |  |  |  |  | 화면주기 변경후 Set Short Key |  | 화면주기 적용 여부 | Pass | -

## 6.Language
Function Checklist (v0.1)
project |  |  | C1S-210 |  |  | doc | RD-LCF-SLM-26 01
Version |  |  | v7.2.3. |  |  | Date | 2026-01-29
NO | Group | Section | List |  |  |  | Function | Check | Pass / Fail |  |  | Note
|  |  | ENG | KOR | JPN | CHN |  |  | KOR | JPN | CHN
1 | Menu | - | System | 시스템 | システム | 系统设置 | 메뉴 진입 후 | 언어별 항목 화면 표시 일치 여부 | Pass | Pass | Pass | -
2 |  |  | Measurement | 측정 | 計測 | 测量设置 |  |  | Pass | Pass | Pass
3 |  |  | Output | 출력 | 出力 | 输出 |  |  | Pass | Pass | Pass
4 |  |  | Data | 데이터 | データ | 数据记录 |  |  | Pass | Pass | Pass
5 |  | SYSTEM | Passcode | 비밀번호 | パスワード | 密码 | 시스템 진입 후 |  | Pass | Pass | Pass
6 |  |  | Language | 언어선택 | 言語設定 | 操作语言 |  |  | Pass | Pass | Pass
7 |  |  | Time | 현재시간 | 現在時刻 | 时间 |  |  | Pass | Pass | Pass
8 |  |  | Version | 버전 | バージョン | 软件版本 |  |  | Pass | Pass | Pass
9 |  | MEASUREMENT | Display Unit | 측정단위 | 単位 | 测量单位 | 측정 진입 후 |  | Pass | Pass | Pass
10 |  |  | Operation | 슬러지 / 상등수 | 測定モード | 测量模式 |  |  | Pass | Pass | Pass
11 |  |  | Empty | 측정범위 | 空距離 | 空高 |  |  | Pass | Pass | Pass
12 |  |  | Deadzone | 불감대 | 不感帯 | 盲区 |  |  | Pass | Pass | Pass
14 |  |  | Echo_amp | 수신감도 | エコーアンプ | 信号放大器 |  |  | Pass | Pass | Pass
15 |  |  | Frequence | 주파수 | 周波数 | 频率 |  |  | Pass | Pass | Pass
16 |  |  | Measure Cycle | 측정주기 | 測定周期 | 测量间隔 |  |  | Pass | Pass | Pass
17 |  |  | offset | 미세조정 | オフセット | 补偿 |  |  | Pass | Pass | Pass
18 |  |  | Damping | 댐핑 | 反応速度 | 反应速度 |  |  | Pass | Pass | Pass
19 |  |  | Threshold | 문턱전압 | スレッシュホールド | 门槛电压 |  |  | Pass | Pass | Pass
20 |  |  | ASF BAND | ASF 설정 | ASF 設定 | ASF 功能 |  |  | Pass | Pass | Pass
21 |  |  | Window Reset Time | 윈도우 리셋시간 | ウィンドウリセット時間 | 信号窗清零 时间 |  |  | Pass | Pass | Pass
22 |  |  | Window Range | 윈도우 범위 | ウィンドウ範囲 | 信号窗范围 |  |  | Pass | Pass | Pass
23 |  |  | Clean Interval | 세척주기 | クリーニング周期 | 清洗间隔 |  |  | Pass | Pass | Pass
24 |  |  | Clearn Term | 세척시간 | クリーニング時間 | 清洗时间 |  |  | Pass | Pass | Pass
25 |  |  | Measure Reset | 측정초기화 | 測定リセット | 测量设定重置 |  |  | Pass | Pass | Pass
26 |  |  | Factory Reset | 공장초기화 | 初期化 | 恢复出厂设置 |  |  | Pass | Pass | Pass
27 |  |  | Demo Mode | 데모 모드 | テストモード | 测试模式 |  |  | Pass | Pass | Pass
28 |  | OUTPUT | Set 4mA | 4mA 설정 | 4mA 設定 | 4 mA 设定 | 출력 진입 후 |  | Pass | Pass | Pass
29 |  |  | Set 20mA | 20mA 설정 | 20mA 設定 | 20 mA 设定 |  |  | Pass | Pass | Pass
30 |  |  | Trim 12mA | 트림 12mA | 12mA トリム | 12mA 输出微调 |  |  | Pass | Pass | Pass
31 |  |  | Trim 20mA | 트림 20mA | 20mA トリム | 20mA 输出微调 |  |  | Pass | Pass | Pass
32 |  |  | Output 4mA | 출력 4mA | 出力 4mA | 输出 4mA |  |  | Pass | Pass | Pass
33 |  |  | Echo Delay | 에러지연시간 | エラー出力遅延時間 | 故障报警延迟 |  |  | Pass | Pass | Pass
34 |  |  | Echo Output | 에러출력 | エラー時出力 | 故障报警输出 |  |  | Pass | Pass | Pass
35 |  |  | R1 Act | R1 접점닫힘 | R1リレー動作点 | R1 运行 |  |  | Pass | Pass | Pass
36 |  |  | R1 Stop | R1 접점열림 | R1リレー停止点 | R1 停止 |  |  | Pass | Pass | Pass
37 |  |  | R2 Act | R2 접점닫힘 | R2リレー動作点 | R1 运行 |  |  | Pass | Pass | Pass
38 |  |  | R2 Stop | R2 접점열림 | R2リレー停止点 | R2 停止 |  |  | Pass | Pass | Pass
39 |  |  | Relay Test | 릴레이 점검 | リレーテスト | 继电器测试 |  |  | Pass | Pass | Pass
40 |  |  | Protocol | 통신 | プロトコル | 通讯协议 |  |  | Pass | Pass | Pass
41 |  | DATA | Save | 저장 | 保存 | 保存 | 데이터 진입 후 |  | Pass | Pass | Pass
42 |  |  | Download | 다운로드 | ダウンロード | 数据下载 |  |  | Pass | Pass | Pass
43 |  |  | Delete | 삭제 | 消去 | 数据删除 |  |  | Pass | Pass | Pass
44 |  |  | Save Interval | 저장주기 | 保存間隔 | 采集数据间隔 |  |  | Pass | Pass | Pass
45 |  |  | Display Term | 화면주기 | 表示時間範囲 | 显示范围 |  |  | Pass | Pass | Pass

## 7.PERFORMANCE #1
Performance Check #1
project |  |  | C1S-210 |  |  | doc | RD-LCF-SLM-26 01
Version |  |  | v7.2.3 |  |  | Date | 2026-01-29
시험 결과
번호 | *기준 Level[m] |  |  | 허용 오차 Level[m] |  |  | 측정값 Level[m] |  | 오차값(오차율)[m] |  |  | 결과
1 | 0.2 |  |  | 기준 Level ±0.02 |  |  | 0.2 |  | 0.00(0%) |  |  | pass
시험 준비물
구분 |  | 품명 |  |  | 사양 |  |  | 비고 |  |  | 참조
장치 |  | 계면계 (ENV100-S) |  |  | 컨트롤러 (C1S2), 센서 (S1T) |  |  | 시리얼: E110B20B014 |  |  | 도면 1 , 그림 4 참조
장치 |  | 표준 거리 시험 장치 - 수직 수조 |  |  | 원통 1.5m , Φ200 |  |  | 청수(이물질 없는 상수) |  |  | 도면 1 , 그림 1 참조
장치 |  | 바닥 반사판 |  |  | Φ187 |  |  | - |  |  | 도면 1 , 그림 2 참조
장치 |  | 슬러지 반사판 |  |  | Φ187 |  |  | - |  |  | 도면 1 , 그림 3 참조
시험 환경
1. 온도: 상온(15~30℃)
2. 습도: 무관
3. 전원: AC220V (상용 공용 전원)
평가기준
1. 기준 Level에서 ±0.02m 이내
*적용 기준 : full scale(5m)± 0.5%
*현장 기준 : full scale(10m)± 0.5%
시험 절차
1. 시험할 펌웨어 버전을 다운로드 한다.(체크 리스트 상단에 기제된 펌웨어 버전)
2. 제품에 전원을 인가 및 공장초기화를 실행 후 펌웨어 버전을 확인한다.
3. 측정 관련 파라미터를 설정한다. (Empty: 1.3m , Dead Zone : 0.35m , Frequency : 380Khz , Offset : 0m)
4. (도면 1) , (사진 1)와 같이 수직수조에 센서(사진 4 참조)를 넣는다.
5. 바닥 감지용 칸막이(사진 2) 기준으로 계면 감지용 반사판(사진 3)을 조절하여 20cm 지점에 위치 시킨 후 슬러지(Level)을 각각 측정 후 기록한다.
6. 5번 항목에서 측정한 슬러지값들을 이용하여 적합성 여부를 판단한다.
도면 1 , 그림 1 참조
사진 1. 표준 거리 시험 장치
도면 1. 표준 거리 시험 장치
사진 2. 바닥 반사판
사진 3. 슬러지 반사판
사진 4. 센서 (S1T)

## 8.PERFORMANCE #2
Performance Check #2
project |  |  | C1S-210 |  | doc | RD-LCF-SLM-26 01
Version |  |  | v7.2.3 |  | Date | 2026-01-29
시험 결과
측정횟수 | *기준 Level[m] |  | 측정값 Level[m] | 전류 출력 측정값(mA) |  | 전류 출력 오차값(오차율)[Ma] |  | R1(Relay) ON/OFF |  | R2(Relay) ON/OFF |  | 결과
1 | 0.2 |  | 0.2 | 6.46 |  | 6.46(0.00%) |  | OFF |  | ON |  | Pass
시험 준비물
구분 |  | 품명 |  | 사양 |  |  | 비고 |  |  |  | 참조
장치 |  | 계면계 (ENV100-S) |  | 컨트롤러 (C1S2), 센서 (S1T) |  |  | 시리얼: E110B20B014 |  |  |  | 도면 1 , 그림 4 참조
장치 |  | 표준 거리 시험 장치 - 수직 수조 |  | 원통 1.5m , Φ200 |  |  | 청수(이물질 없는 상수) |  |  |  | 도면 1 , 그림 1 참조
장치 |  | 바닥 반사판 |  | Φ187 |  |  | - |  |  |  | 도면 1 , 그림 2 참조
장치 |  | 슬러지 반사판 |  | Φ187 |  |  | - |  |  |  | 도면 1 , 그림 3 참조
시험 환경
1. 온도: 상온(15~30℃)
2. 습도: 무관
3. 전원: AC220V (상용 공용 전원)
평가기준
[8 empty] | 기준 Level | *측정값 | 전류 출력 측정값 | Relay
[8 empty] | 0.2m | 0.2m ± 0.02m | 6.46 ± 0.25mA | R1 : OFF R2 : ON
[8 empty] | 0.4m | 0.4m ± 0.02m | 8.92 ± 0.25mA | R1 : OFF R2 : OFF ,
[8 empty] | 0.6m | 0.6m ± 0.02m | 11.38 ± 0.25mA | R1 : OFF R2 : OFF
[8 empty] | 0.8m | 0.8m ± 0.02m | 13.82± 0.25mA | R1 : ON R2 : OFF
*측정값 : 기준 Level에서 ±0.02m 이내 (*적용 기준 : full scale(5m)± 0.5%) (*현장 기준 : full scale(10m)± 0.5%)
시험 절차
1. 측정 관련 파라미터를 설정한다. (Empty: 1.3m , Dead Zone : 0.35m , Frequency : 380Khz , Offset : 0.00m, Set 4mA :0.00m, Set 20 mA: 1.30m, R1 Act: 0.78m R1 Stop: 0.63m, R2 Act : 0.22m , R2 Stop : 0.37m )
2. 컨트롤러 전류 출력 결선, 릴레이 결선에 멀티미터를 연결한다. (멀티미터를 이용하여 전류 출력값과 릴레이 Act, Stop의 Open, Short 을 확인한다.)
3. (도면 1) , (사진 1)와 같이 수직수조에 센서(사진 4 참조)를 넣는다.
4. 바닥 감지용 칸막이(사진 2) 기준으로 계면 감지용 반사판(사진 3)을 조절하여 20cm 지점에 위치 시킨 후 슬러지(Level)를 측정하고 멀티미터를 이용하여 전류 출력값, R1/R2(Relay) ACT, R1/R2(Relay) Stop 의 On/off을 확인한다.
5. 4번 항목에서 측정한 전류 출력값, R1/R2(Relay) ACT, R1/R2(Relay) Stop ON/OFF을 이용하여 적합성 여부를 판단한다.
도면 1 , 그림 1 참조
사진 1. 표준 거리 시험 장치
도면 1. 표준 거리 시험 장치
사진 2. 바닥 반사판
사진 3. 슬러지 반사판
사진 4. 센서 (S1T)